一、化学发光分析仪（血栓分析仪）

1、仪器类型：全自动化学发光免疫分析仪；

2、检测原理：磁微粒固相载体，碱性磷酸酶促化学发光；

3、单机测试速度：单机速度≥180测试/小时；

4、样本位：≥50个样本位；具有恒温（2-8°C）冷藏功能，支持在机试剂自动密封防蒸发；

5、检测项目：必须包含血栓早期分子标志物4项：包括凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物测定（TAT）、组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物测定（tPAI.C）、血栓调节蛋白测定 （TM）、纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定（PIC）四项。

二、全自动尿沉渣分析仪

1、进口品牌仪器，不排斥国产。可以通过轨道连接和尿干化学分析仪形成全自动尿液分析流水线。

2、检测原理：采用流式细胞技术结合核酸荧光染色；

3、检测速度：≥80标本/小时；检测项目：至少包含九项定量项目：尿白细胞、红细胞、上皮细胞、小圆上皮细胞、透明管理、病理管型、结晶、细菌、电导率等（单位：微升（μL)；

4、仪器采用全自动进样系统，样品位：≥50个；

三、全自动生化分析仪

1、进口仪器，不排斥国产，国际知名品牌，通过国际认可（如FDA、CE	等）。

2、同时检测项目≥58项/台，试剂可全开放使用国产试剂且检测质量达标；

3、检测速度：总测试≥2400测试/小时（比色法≥1800测试/小时，ISE≥600测试/小时。

4、样本位：≥400个，全自动轨道式进样，仪器自动扫条码进样（具备双向通讯LIS接口）。具备扩展功能：可连接化学发光免疫分析仪形成全自动流水线。

5、具备智能分析功能：全反应过程监测及反应读点前移功能，自动复查高浓度、低浓度标本，不需人工复查。

- 四、酶联免疫检测系统（酶标仪、洗板机）

酶联免疫检测系统：酶标仪、洗板机为同一国产品牌，基本参数如下：

（一）酶标分析仪参数

1、国产知名品牌仪器；测量系统：8光道检测；检测原理：酶联免疫法（ELISA法）。
2、波长范围：400nm-800nm,分辨率：0.001Abs，波光片：标准配置为405、450、492、630nm，
3. 测量范围：0.000-4.000Abs；
4、准确度：±0.005（吸光度在0.005~0.500）；重复性：≤0.5%；稳定性：≤±0.005A；
5、仪器具有质控功能，可输出质控数据和L-J质控图Westgrad多规则判定；

（二）洗板机参数

1、采用真空泵（区别于膜片泵），不易耗损，吸力更强，减少噪音；

2、开机自动清洗功能、具有独特的滤网功能及清洗头拆洗功能，能有效避免堵孔；

3、注液均匀性：酶标板中各孔之间清洗液注入量的均匀性≤±3%；洗液残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量≤1ul/孔；重复性：每次洗板整板注液量误差≤5%；

4、洗板模式：可采用逐行、隔行、任意行及单板、双板、多板三种模式；洗板循环次数：仪器的循环次数可以任意设置；

5、管路冲洗功能：仪器具有对管路冲洗的功能；振板功能：仪器具有振板功能，振板时间可任意设置；报警功能：具有液面感应功能和故障自动报警功能，仪器的废液瓶满后会自动报警；