视觉电生理技术参数

检查项目：

PVEP-图形诱发电位    FVEP-闪光诱发电位     G-CVEP-给-撤视觉诱发电位

PERG-图形视网膜电图  FERG-闪光视网膜电图    EOG-眼电图

技术参数：

数字生物电信号放大器参数：

输入阻抗：>600MΩ

共模抑制比: 110DB

噪声: <4uV

增益范围: 1K-1000K

高通滤波器: 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000Hz

低通滤波器: 30,50,100,200,300,500,1k，2k，3k，5k，10kHz

自动频谱阻抗测试：阻值显示、波形显示

曲线采集时间: 5-4000ms

图形刺激器：

格式：棋盘格、横条、竖条、弧扇四种控程可调

颜色：红、黄、蓝、白、绿、黑等任意颜色可调

对比度: >96%

空间频率：7′、15′、34′、1.0°、2.6°、4.6°、5.7°7种空间频率控程可调

分辨率: 1024X768

亮度: 120cd/m2

全视野闪光刺激器：

支架：360度可旋转

适应光强度: 10、15、20、25、50、100、450.cd/m2

闪光强度: 标准闪光强度:3.0cd.s/m2

闪光强度范围: 白光：-45DB - +5DB，间隔5DB

红蓝：-45DB - +5DB，间隔5DB

刺激光、背景光颜色: 白、红、蓝

EOG刺激源：±15度红色光LED灯