超声、激光、神经肌肉电刺激治疗仪

技术参数要求

一、产品适用范围：用于缺血性脑血管疾病后神经功能的康复临床辅助治疗；

二、该设备具有下述功能 1、超声辐射治疗 2、神经肌肉电刺激治疗 3、激光辐照治疗 ★4、同时具备：超声辐射、神经肌肉电刺激、激光辐照同步治疗方式；

- ★三、Windows操作系统： - 1、具备键盘和触控板双操作模式，显示操作过程和输出状态监测功能标，配备17吋液晶显示器； - 2、电脑硬盘储存、智能查询功能； - 3、病案管理：可建立基本病历和治疗记录。 4、处方管理：内设处方菜单4种, 具备固定参数治疗方案，同时亦可设置其他治疗方案，用户可自行编辑处方；

四、超声 1、超声额定输出功率：(1.25±0.25)W 2、绝对最大有效声强≤3.0W/cm2 3、超声换能器激励频率：（800±80）KHz 4、超声头绝对最大波束不均匀性系数RBN≤8.0 5、波束类型：发散性 6、脉冲占空比范围：1:1至1:6 7、超声治疗头有效辐射面积：2.0cm

★六、激光 1、激光器窗口最大输出功率：3.7mW；相对误差20% 2、波长：635nm

- 七、神经肌肉电刺激 1、频率（ＨＺ）（相对超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统误差10%）：20 ～ 1000 2、电脉冲宽度（us）（相对误差30%）：80 ～ 150 3、最大输出电压峰-峰值（V）：110

- 设备结构： - 投标设备为推车式结构，可推至病房使用。 - 仪器结构主要主机和外围治疗终端构成。 - ★3、具有紧急“复位”功能。

- ★九、质量及专利认证： - 1、产品质量体系通过ISO9001:2008、 ISO13485:2003认证，产品标准执行了《YY/T1090-2004超声理疗设备》的行业标准。 - 2、专利证书：声、光、电三位 一体治疗获得国家发明专利证书。

- ★十、安全性： - 1、医用安全分类：Ⅰ类设备，BF型应用部分； - 2、激光部分安全分类为3A； - 3、安全性能评价：一级（国家认定临床试验机构）