全自动生化分析仪租赁需求

一、租赁清单

| 序号 | 租赁设备名称 | 租赁数量 | 租赁期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪(流水线) | 1 | 3年 |

二、租赁设备基本要求

1.进口或国产，国际国内知名品牌，通过国际认可（如FDA、CE等）。

2.同时检测项目≥58项/台，试剂可全开放使用国产试剂且检测质量达标，经性能验证质量达标，室间质评合格，检测方法及收费符合自贡本地物价核定的收费标准。

3.检测速度：总测试≥2400测试/小时（比色法≥1800测试/小时，ISE≥600测试/小时。

4.样本位：≥300个，全自动轨道式进样，仪器自动扫条码进样（具备双向通讯LIS接口）。

5.租赁期内，如有需要，该设备可免费扩展为全自动生化分析仪流水线，包括：一台全自动生化分析仪单机和前处理及轨道，其前处理及轨道可连接化学发光免疫分析仪形成全自动流水线，全自动生化分析仪单机和前处理及轨道可分期安装。

6.具备智能分析功能：全反应过程监测及反应读点前移功能，自动复查高浓度、低浓度标本，不需人工复查。

三、服务要求及技术指标

1.租赁的设备为全新设备。

2.供应商交货时需提供租赁设备的全套资质证明文件，且完全符合国家相关管理要求。

3.电源：电压 220V（±12%）/50Hz 下连续工作，能抗电磁冲击，高频干扰。在停电时机器能自动保存检验相关参数；

4.提供与设备匹配的不间断电源至少一套：后备供电，在断电时可以自动监测切换，对机器整体供电，不丢失检测数据，可维持机器继续工作运行大于 30 分钟。（要求提供厂家彩页或检测报告或产品说明书等佐证材料复印件）

5.供应商负责将租赁设备接入医院现有LIS管理软件系统，如涉及端口接口费用，由供应商承担。

6.租赁期内，由供应商负责设备的所有维修、维护保养服务，若设备出现故障，供应商将在接到反馈 2 小时内作出响应，如 4 小时内无法电话解决问题，供应商的工程师将在接到故障报告后 24 小时内到达现场进行修理和更换零件，若在 48 小时内不能修复，供应商需提供备用机，所有配件及维修费用均由供应商承担。

7.至少配备1 名以上专业工程人员提供负责现有租赁机器的安装调试，以及定期设备维护、巡检、维修等服务。

8.对科室检验人员上门进行培训 4-7 天。

9.履约地点：自贡市第三人民医院。

10.租赁期限:三年，合同一年一签，每年定期进行服务质量考评，考评合格，续签下一年合同。

11.付款方式：按年支付，设备在我院安装调试并投入使用后支付总费用的25%作为预付款，租赁期每满1年且当年服务质量考评合格，支付合同金额的25%。租赁期内，如服务质量考评不合格，供应商应及时整改，整改合格且未造成医院经济损失，可全额支付当年设备租赁费用；如因服务质量问题造成医院经济损失的，应扣除医院经济损失支付设备租赁费用，设备租赁费不足以补偿医院经济损失或整改后仍不合格，医院有权单方面解除合同，并追究相关法律责任。

12.服务开始时间：合同签订后 60 天内（即设备安装调试结束正式投入使用之日）。