- 内窥镜基本功能要求

- 一、电子胃肠内窥镜

- （一）电子胃肠镜主机光源整体要求：

- 1、具备光染色功能，可用于早癌筛查；

- 2、兼容十二指肠镜，胃镜，肠镜，放大胃镜，放大肠镜，超声内镜等功能；

- 3、光源为冷光源设计，确保图像还原的真实性；

- （二）电子十二指肠镜要求：

- 1、用于开展逆行胰胆管造影术，十二指肠乳头切开术等；

- 2、插入部外径≤11.4mm；

- 3、钳子管道内径：≥4mm。

- （三）电子胃镜要求：

- 1、具备特殊光功能，用于早癌筛查；

- 2、具备前向射水功能；

- 3、插入部外径≤9.7mm；

- 4、钳道内径≥2.8mm

- 5、全防水设计，不用防水帽。

- 6、有效长度：≥1020mm

- （四）电子肠镜

- 1、用于结肠检查与治疗等

- 2、具备前向射水功能；

- 3、插入部外径≤12.0mm；

- 4、钳道内径≥3.15mm；

- 5、全防水设计，不用防水帽；

- 6、有效长度：≥1630mm

- 二、电子鼻咽喉内窥镜

- （一）电子鼻咽喉内窥镜

- 1、高清，晰度达到720P或以上

- 2、先端部外径≤3.9mm；

- 3、插入部外径≤3.6mm；

- 4、工作长度≥300mm。

- 5、支持特殊光诊断技术，有效提高早癌诊断率。

- 6、能匹配奥林巴斯CV-170主机（电子鼻咽喉内窥镜主机）

- （二）电子鼻咽喉内窥镜

- 1、能实现四方向弯曲功能。

- 2、软性部外径≥4.9mm

- 3、有效长度≥365mm

- 4、管道内径≥2.0mm

- 5、高频电可用

- 6、激光可用

- 7、支持特殊光诊断技术，有效提高早癌诊断率。

- 8、能匹配奥林巴斯CV-170主机

- 备注：所有电子胃肠内窥镜产品为一整套，电子鼻咽喉内窥镜产品为一整套，套内产品不能分开。