医疗设备（2023年第一批）基本需求

一、全自动血培养检测系统参数

1、仪器三证齐全，仪器通过FDA和CFDA认证。

2、系统可同时处理不少于200个标本。

3、支持随到随放，智能识别，培养阳性有自动报警功能。

4、可培养的标本类型：血液、脑脊液、胸水、腹水等无菌液体标本。

5、培养瓶支持类型：可以支持成人瓶、儿童瓶等配套培养瓶。

6、具有电脑操作智能界面，能够显示培养情况和运行基本信息。

7、具有数据存储及传输功能，具有数据基本统计功能。

8、培养箱的温度应可在25~ 45℃范围内调校，来针对适合临床或环境细菌所需要的生长温度。

9、可培养出需氧菌、厌氧菌、真菌等。

10、具有售后服务和技术应用支持。

11、培养瓶开放。

二、全自动微生物鉴定及药敏分析系统参数

- 1、用途：用于自动快速进行细菌鉴定及药敏试验

- 2、认证：仪器三证齐全，仪器及配套的鉴定药敏板条或卡片需同时满足FDA和CFDA认证。

- 3、仪器容量：单台仪器至少同时进行50个鉴定或药敏试验。

- 4、具有配套的单独的细菌鉴定板和单独的药敏板。

- 5、鉴定性能：配合不同的鉴定板条或卡片，仪器能对革兰阴性杆菌、革兰阳性菌、酵母菌等病原体进行鉴定。

- 6、药敏性能：每个试验可提供抗生素敏感性结果及MIC值，并包含可推测的抗生素耐药结果。可检测包括ESBL、MRSA、VRE等多种耐药机制。阳性菌药敏包含临床常用抗生素，阴性菌药敏包括头孢派酮/舒巴坦等临床常用抗生素。

- 7、MIC范围：具有专家系统对药敏解释结果进行判断，符合CLSI国际标准。

- 8、测试速度：鉴定时间≤5小时，药敏时间≤10小时。

- 9、软件功能：具有配套电脑操作系统，能够存储细菌鉴定和药敏结果数据，可根据抗生素10、种类和耐药表型推断某种抗生素的耐药情况。可实现细菌鉴定和药敏结果的自动传输。

- 11、实验室连接：可实现和LIS系统的单向或双向通讯。

- 12、有售后服务和技术支持。

三、病理显微镜

- 1、病理显微镜及图文采集系统，全套设备，

- 2、基本配置：

- 油镜1个；

- 物镜四个：4倍，10倍，20倍，40倍；

- 目镜：26.5

四、电子鼻咽喉内窥镜

- （一）镜1

- 1、自带光源，具备防雾功能，无需预热光源亮度不少于五级调节

- 2、插入部外径：≤ 2.8 mm

- 3、插入部先端部外径：≤ 2.8 mm

- 4、工作管有效长度≥360mm

- 5、软性工作管，工作管前端可控制弯曲

- 5、具备拍照、录像功能

- （二）镜2

- 1、自带光源，具备防雾功能，无需预热光源亮度不少于五级调节

- 2、景深3～150mm

- 3、插入部外径：≤ 3.8 mm

- 4、插入部先端头外径：≤ 3.8 mm

- 5、工作管有效长度≥360mm

- 6、软性工作管，工作管前端可控制弯曲

- 7、具备拍照、录像功能

- （三）配置要求（包含但不限于）

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 根 | 2 |  |
| 2 | 储镜柜 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电子内窥镜冷光源 | 套 | 1 | 推荐产品为单镜体的可不提供 |
| 4 | 电子内窥镜图像处理器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 专用台车 | 台 | 1 |  |
| 6 | 工作站 | 套 | 1 |  |

五、鼻咽喉切割手柄

（1）转速：往复≥5000转/分，单向≥12000转/分，最低50转/分用于精细手术。

（2）手柄可控制刀头开口方向，手柄前端转盘可以360度转动刀头。

（3）握笔式设计，可自由改变方向和方位

（4）能与种类繁多的刀头及钻头（100余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术

（5）手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒

（6）手柄颏部有刀头旋转锁定装置