附件：

尿动力学分析仪需求参数

1、该设备必须满足YY0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和实验。

2、全中文操作界面，测量参数符合ICS标准。

3、灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式。

4、无极变速推注技术。

5、尿流率涵盖以下范围：

总尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤1％；

排尿时间测定范围: 0s～240s，误差≤1％；

尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤2％；

压力测定范围: -25cmH2o～+200cmH2o，误差≤2％。

6、牵引机涵盖以下范围：

牵引速度： 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤2%；

牵引长度：≥280mm。

7、灌注泵：≥ 2档灌注率设定

灌注率误差：0～50mL/min时：误差≤2％；

大于50mL/min时：误差≤2％。

8、推注泵：≥ 3档推注率设定；误差≤2％。

9、检测项目：尿流率；充盈期膀胱压；同步尿动力检测；压力/流率分析；尿道功能测定；

膀胱顺应性分析；漏尿点分析。

10、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲

线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。

- 11、可开展小儿尿动力检查。

12、在检查病人时，可同时出病历报告。

13、无线蓝牙。