全自动凝血分析仪技术要求

1.进口仪器，检测原理：至少包含光学凝固法、发色底物法、免疫法三种方法。

2.检测速度：PT速度≥350T/小时(不含FBG演算)，D二聚体≥200T/小时。

3.实验项目：可同时设定多个实验项目，包括PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT、LA、PC、PS以及内外源凝血因子等检测项目。

4.样本位：可同时装载样本数≥50个，具有连续进样功能。

5.样本监测：自动检查和标记异常标本HIL (溶血, 黄疸和脂血) ，且能对样本体积量进行监测和报警。

6.试剂位：试剂位≥30个，冷藏位≥30个。冷藏温度10℃，关机后冷藏位可独立运作。

7.条形码：标配样本和试剂条形码功能。试剂、质控品和校正品可以随意放置，通过条码扫描获取试剂所有信息。

8.加样系统：加样针总数≥2根，试剂针、样本针分离，具有自动液面感应、防撞安全保护功能。

- 9.急诊测试：至少具有1个独立急诊位，可随时插入急诊样本。

- 10.稀释功能：具有自动预稀释，自动重运行，自动重检测功能。

11.能提供与仪器配套的试剂、质控品、校准品的溯源性文件，以及检测项目PT、APTT、Fbg、TT、DD、AT、FDP等项目的CFDA注册证。