内镜一体化清洗消毒中心参数

清洗台面由五个内镜专业洗消槽组成，分别为初洗槽、酶洗槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体表面应光滑，有韧性。

- 清洗槽

- 在槽后上方向上突出，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。

2、酶洗/消毒槽

在槽后上方向上突出，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。

按最新规范配备专用动力泵，最大扬程≥10M，最大流量不低于20L/MIN，耐酸耐碱。

3、配备高压水/气枪

4、水处理器

处理性能指标要求：严格按照卫生部《规范》，配置专用水处理器，多层式渗透0.22um 和0.1 um 分级高精度超微过滤高精过滤。

5、保养操作平台

根据实际调整。

6、配备专用供排水系统

7、配备灌流装置

8、配备高压气泵

纯水机技术参数

1.产水量≥1000升/小时；

2.水质满足《软式内镜清洗消毒技术规范WS 507-2016 》  。

二、技术性能

设备脱盐率需≥99.6％（提供省级产品质量监督检验检测院报告）