## α、β表面沾污测量仪需求参数

- 采用双探测器设计，能测量α、β、γ，用于监测各类表面放射性物质(α、β)沾污水平和γ辐射水平；

- 可外接专用γ探测器，能自动识别探测器类型，适用多种场合；

- 内置常用核素库，核素种类≥15种，可根据需求自行添加核素；

- 可在测量范围内连续设置报警阈值；具有超阈报警功能，三种报警方式：声音、振动、指示灯；

- 测量时有提示音，能够更直观的展示辐射水平变化；

- 具有存储数据功能，探测数据可手动或自动存储；

- 可与PC端进行通讯，具有配套的PC配置软件，并具有相应软件著作证书；

- 产品内置嵌入式软件，并具有自主知识产权，提供软件著作证书；

- 核素校准效率、平滑时间、报警阈值、校准因子均可以在设备端进行设置；

- 采用中文显示，自带背光显示。

- 探测器类型：塑料闪烁体+光电倍增管，GM管可选；

- 探测器有效面积：≥170cm2；

- 测量范围：0～100000cps；

- 显示范围：0.01～99999cps;

- 表面发射率响应：α效率≥35%（241Am），β效率≥40%（90Sr）；

- α、β 表面活度相对固有误差：不超过±25%。

- 显示屏尺寸：≥3英寸；

- 相对固有误差：＜±10%；

- 电池续航时间：≥48小时；

- 工作温度：-20~50℃；

- 电磁兼容性：满足《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准；

- 静电放电：符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准。