骨科手术床技术需求

1、能满足骨科手术各种体位，方便手术操作。配备足够种类和数量的辅助支架。手术台操作系统运行可靠，具备2种以上的控制系统，支持一键屈曲、反屈曲体位、复位等便捷操作功能。所有配置需必须为同型号原厂套件。

2、具备可调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、平移、腰桥功能等，且折转角度满足骨科各种手术的角度要求。手术床台面能良好透过X线，床台的升降、移动功能方便C型臂拍片操作。手术床配置需满足以下功能：侧卧位、沙滩椅位（肩关节镜手术）、膝关节镜手术、膝关节置换（包括全膝关节及单髁置换手术体位要求）、下肢牵引、颈椎后路俯卧位（包括头架、牵引）等要求。

3、手术床头板和腿板可前后互换，台面下方C型臂拍片透视空间大。

4、手术床必须满足经久耐用、材质耐磨性好，售后服务保障好。

5、基本配置包含但不限于：头板、分体式腿板、背板、臀板、台柱、托手架 、麻醉屏架、骨科牵引架、 侧卧位手架、肩关节手术板、 轻型支身架、膝关节支撑架、II型头托、颈椎牵引头托手柄、头架适配器、缚身带、颈椎牵引架、膝关节手术腿部固定器。

骨科电动综合手术床技术参数

- 电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组独立液压缸液压驱动。

- 2.配有充电电池，可满足约1-2周手术需要。

3.手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（不能在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

4.手术床承重≥360kg，台面最低高度≤600mm，手术床升降行程≥350mm。

5.床垫由记忆海绵整体制成，厚度≥75mm

6.床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，可在＋20。/-90°范围内任意上下折：

7.头板和腿板可前后互换，可提供1400mm最大透视空间有效增加台面下方 C 型臂拍片空间。

8.独立可控刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。

9．手术床长度≥2040 mm ；手术床宽度≥520 mm ；台面前后倾角度：士25；台面左右倾角度：士20°；背板折转角度：+80°/-40°；腿板折转角度：+20/-90°：外折角度≥90°；头板折转角度：+40°/-85°;

10.具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

11.手术床配腰桥功能。

12.手术床出厂前经过油路透析处理，符合 EMC 抗电磁干扰标准。