胃肠电图仪需求参数

1.应用范围：可对胃节律紊乱综合症、胃动过速、胃动过缓、胃轻瘫、胃功能消化不良等功能性疾病作出准确诊断；对胃炎、胃溃疡等器质性病变提供临床参考。

2.系统功能：

具备临床检查报告分析功能、胃肠电二维功率谱分析功能、胃肠电三维功率谱分析功能、波形数据分析功能、特殊功能。

3.主要技术指标:

3.1通道数：≥8通道（胃肠同步）

3.2输入阻抗 ：≥5MΩ

3.3灵敏度 ：输入端输入幅值30μV,频率为0.05Hz的正弦波信号,其输出读数应为30±1.5μV。

3.4精确度：输入端输入幅值150μV,频率为0.05Hz的正弦波信号,其输出读数应为150±7.5μV。

3.5噪声：输入端对地短路，在计算机上显示的幅值读数应小于3μVP－P

3.6.频带范围：胃电0.025 HZ～0.067HZ;  肠电   0.025HZ～0.33HZ

3.7抗干扰能力：

- a.对工作频率0.05Hz的干扰  CMRR≥70dB;b.道间干扰  CMRR≥50dB