内镜清洗用纯水机采购需求

- 1、内镜（硬镜、软镜）清洗消毒设备清洗消毒用水

- 2、产水量:≥2000升/小时纯水

- 3、产水水质要求:《软式内镜清洗消毒技术规范WS 507-2016 》

电导率≤5us/cm，25℃细菌菌落总数≤10 cfu/100mL

4、管道要求:≥食品级304不锈钢管道

5、需具有手自动控制功能，满足维修维护使用需要。具备耗材更换自动提醒功能，避免因耗材的失效而影响设备的工作。

6、设备需具有变频直供功能，同时满足内镜用清洗工作站末洗及全自动清洗设备用水流量及压力要求。

★7、设备脱盐率需达到≥99.6％（提供省级产品质量监督检验检测院报告）

★8、设备具有一键式全自动消毒功能；自动配比，自动投加消毒液；自动循环冲洗消毒功能。

★9、远程监控及授权操作功能；达到99％开机率。需配可视化监测装置，在线显示工艺流、运行状态、报警提示、历史记录，电导率.

★10、整机质量符合GB/T 19249-2017标准（提供省级产品质量监督检验检测院报告）