一、技术要求： 1.所有吊桥上承载的设备的电源线路及气源管路和桥体之间不能有相对移动，所有电源线路及气源管路需在桥体不能外露，保证吊桥在使用过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； 2.根据医院实际场地确定规格尺寸。 3.气体终端要求：所有气体插座和接头处于吊桥横梁上，干区安装空气1个、氧气1个、负压1个。湿区氧气1个、负压1个。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作。具有原位待接通状态功能。 4.配置12个插座，两个等电位，两个网络接口。插座插头需保证2万次以上的插拔。配置照明灯。 5.需配有呼叫系统。 7.设备架在横梁上移动距离≥410mm； 8.吊桥气电箱采用上电下气模式，气体终端安装需低于电源插座，同时电源与气源同面同侧排布，另一方面气电同面同侧方便线缆管理。 9.吊桥医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准； 10.吊桥外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到等级0；吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级为10。 二、吊桥配置要求： 1.干区： 1.1承重负载能力≥120Kg； 1.2气电箱长度≥680MM 1.3二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘最大标称工作称重应不小于45KG； 1.4吊杆两侧配备国际标准不锈钢设备边条和国际标准通用制式∮38钢管，可用于连接各种设备（呼吸机、监护仪等）配套连接装置等 2.湿区： 2.1承重负载能力≥120Kg； 2.2气电箱长度≥800MM； 2.3湿区配双关节旋转伸展臂1个，高度可调不锈钢输液架1个； 2.4二层设备托盘，其中一层带抽屉 ，托盘最大标称工作称重应不小于45KG；