单人份发光免疫分析仪参数要求：

速度通量：正常项目≥96T/h，批处理模式，随来随测

出第一个结果时间：≤12min

试剂盒规格：单人份包装

通道数量：不少于16通道

样本类型：血清、血浆、支持全血

进样量：≤70 ul

进样方式：采用一次性取样头

内置温控系统，配套校准品和质控品

项目兼容：可同时开展B型钠尿肽（BNP）、高敏肌钙蛋白I（Hs-cTnI）项目和D 二聚体（D-Dimer）

信息支持：USB、RS232、网口，可进行LIS-HIS连接，可外接条码扫描仪

数据储存：≥100000测试结果，>50000定标信息，USB数据备份

内置热敏打印机，结果随时打印，支持外接打印机