视频脑电（1台）：

一、脑电放大器硬件技术参数要求；

1.放大器通道数；≥64通道；放大器接口；网线连接；放大器模式； 一体化放大器，不接受多个分离式放大器拼接而成；后期可升级为128或256导(提供检测报告证明)。

- 2.配备小型接线盒：≥2个，小型接线盒支持直接安放电极；与放大器连接的延长电缆距离长度大于3米，延长电缆与接线盒及放大器之间都可支持热拔插自由拆卸，更方便快捷，后期维护及维修方便。

- 3.输入阻抗：200MΩ;采样频率：可实现全导联10000Hz

4.低频滤波：0.08～300 HZ,高频滤波：   15～3000HZ;灵敏度；EEG输入：0～200uV/mm,DC输入：0～200mV/mm。

5.共模抑制比：>110dB;输入漏电流：<5nA;极化电压；±750mV。

6.峰峰值噪声：<1μVp-p(频率范围0.53～120HZ),

7.双阻抗检测：可以在软件界面上启动阻抗检测，亦可以在放大器本身检测阻抗，电极阻抗的检测阈值可以设置：2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kQ、50kQ,高于预先设定阈值的电极，LED指示灯闪烁提示。

8.放大器上具备SPO2/CO₂接口，采集的SPO2和呼吸末CO数据与监测的脑电波同步。

二、闪光刺激器硬件技术性能参数要求：

1.闪光灯最大能量：小于等于1.28焦耳。

2.具备床旁光刺激手动控制，单次和远程闪光诱发实验。

三、视频摄像系统硬件技术参数要求

1.编辑功能：脑电波形和视频同时切割；

2.放大功能包含但不限于：2倍，4倍，8倍，10倍。

3.高清摄像机摄像模式：采用高分辨率压缩H264模式。

4.视频采集图像、同步回放视频以及后处理的视频图像的分辨率；≥1920×1080分辨率；储存到脑电工作站的视频分辨率：≥1920x1080分辨率，图像可实现多级放大不出现马赛克现象。

5.高清摄像系统具备；手自动切换白天/黑夜模式。

6.数字视频软件：视频图像与EEG波形精确同步。

四、系统功能及脑电分析软件要求：

1.系统功能要求：中/英文Windows版本操作系统。

2.具备ECG滤波功能，有自动和手动滤除两种模式。

3.具备至少8导DSA功能：保证采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，并可自定导联、振幅范围。

4.具备全自动脑电采集测量功能：可自定义测量程序；波形局部放大和自动测量。

5.具备动态地形图功能、三维地形图功能、自动剪辑功能及叠加显示功能；具有可显示蒙太奇示图；自动备份；幻灯回放；视频局部放大和显示窗口自由放大和调节功能。

7.具备棘尖波对比功能：可自主选出棘尖波，并可与原图进行前后波形的对比分析；可显示尖刺波最早出现的部位和方向，可用于病灶源定位。

8.配备高性能宽频分析软件，对波形进行转换分析(至少包含FFT变换和小波变换两种模式)。

9.中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，可自由定义，自由编辑；快速选用报告自动保存备份，一页A4纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印。