结肠途径治疗机参数：

1.双泵控制系统设计，主蠕动泵注液速度范围≥0 L－1.5L/min；药蠕动泵注液速度范围≥0ml－100ml/min；

2.可以显示双通道压力变化波形实时曲线；（需提供检验报告证明）

3.具有导航进入功能，其中废液析出管腔中的注液管可置入高位结肠50CM以上，可实现高位结肠透析功能；

4.精准度要求：注液量误差：≤±50ml/5000ml、测压误差：≤±2kPa；

5.温度控制范围：室温＋3℃－45℃, 测温误差：≤±0.5℃，内置PID恒温智能控制系统，加热方式为水电隔离管路加热；

6.具有温度、流量、压力、时间等参数的实时显示；

7.具有治疗阶段逐步提示培训；

8.报警保护功能：超预定温度报警、阻塞报警、液尽报警、设置压力报警范围；

9.治疗软件包含但不限于以下菜单功能：“药液配置”、“治疗方案设置”、“病人信息”、“系统测试和故障诊断”；

10.及“结肠透析”、“高位灌注”、“肠道灌洗”三种治疗方式；

11.内置水处理系统（非外置净水器）；为了防止液箱泄露和消毒清洗方便，液箱必须在整机下部并为可推拉抽屉式，还具有自动加液、溢出控制等装置；

12.置入人体的一次性使用肛门管为非憋压式套管结构；

13.耗材是双腔套管式一次性使用肛门管，为了方便进行高位结肠透析，给药使用；

14.电气安全：带医用级隔离变压器和漏保装置，应符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》标准条款。