- 灭菌内室容积≥24升；设计压力：-0.1/0.3MPa,设计温度：120-135℃之间

- 蒸汽产生方式：内置即时蒸发器，无需外接蒸汽源；采用双螺旋式蒸汽发生器供气系统。采用高效的抽真空系统，工作噪音低，极限真空可达-90KPa以上，抽空速度快，物品干燥度好，灭菌更彻底。

- 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积≥17L,配置水质监测模块，保证蒸汽质量的可靠性。

- 可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息，灭菌信息更加直观，便于用户观察设备运行状态。

- 设有裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、真空测试、预热程序、干燥程序。

- 记录方式：自动打印数据。

- 注水、脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行。

- ≥0.22μm除菌高效空气过滤器，保证破除真空的空气为无菌空气，避免无菌物品再次污染。

- 灭菌器采用自动侧开门结构，有效对人体进行可靠的保护，防止烫伤。

- 不属于特种设备（压力容器）监管范围。