腹膜透析机参数：

1.加热系统调节范围：36～40℃；调节精度：≤0.1℃，控温精度：≤±0.5℃

2.可针对因内置管包裹、轻度阻塞、气泡等引起的引流和灌注不畅进行自动处理，避免频繁报警。

3.透析处方自定义及存储功能。

4.可在治疗过程中修改处方，使治疗更灵活、更便捷。

5.腹膜透析液称重传感器精度：≤1%

6.采用彩色触摸屏，屏幕尺寸≥7寸；具备自动操作指引以及多组内置处方功能。

7.可替代手工进行腹膜透析自动加热、灌注、换液以及排液操作。

8.网络支持：支持3G/4G网络在线管理APD数据及数据联网，具备数据接口。

9.可匹配市售各种规格腹透液（2000-5000ml），可接六袋以上腹透液。

10.治疗模式至少包括:持续性循环腹膜透析（CCPD）、潮式腹膜透析（TPD）、间歇性腹膜透析（IPD）、夜间间歇性腹膜透析（NIPD）、专家模式(AAPD)。

11.安全报警:温度异常报警、透析液流量异常报警、排除液流量异常报警、电源故障报警

12.可根据患者情况自行在不同周期设定不同灌注量、不同留腹时间的个体化透析治疗。

13.配置可移动台车，方便患者在治疗期间的移动。