血透机参数：

1.具有中文操作界面，显示屏可单独或组合显示全部机器运行的相关参数。

2.超滤系统：采用双通道电磁流量超滤系统，保证机内无死腔,超滤量：可调0—10L，具有直观的数据显示。

3.血液监测部分具有动、静脉压力监测功能

4.配备在线尿素氮清除率（Kt/V）监测组件，可进行尿素氮清除率实时监测，能够评估病人透析效果，并且这些监测不需要采集病人的血样及使用耗材

5.可预设多种辅助预冲、新管路更换、管路再循环、回血等程序

6.可提供机器内部液路流程相关参数并实时显示

7.可使用通用型血路管和透析器等耗材

8.可实现软硬件升级，完全的水电路分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性

9.可设定自动开、关机时间及设定自动冲洗、自动热消毒和热冲洗模式，能自动排空。

10.可设定连续变化的可调钠、可调碳酸根的曲线治疗图，具有自动调整程序，可实现个体化透析。

11.可设定超滤率图治疗模式进行超滤，具有自动调整程序，可实现个体化透析。

12.可根据需求选装pH值监测、血压、心率监测组件，对血压、心率变化进行实时监测记录、超纯透析液过滤系统

13.具有肝素泵，可设定停止时间和累积输注量,肝素追加量等基本功能

14.具有反超报警功能

15.具有常规碳酸盐模式和醋酸盐模式

16.具备自检功能，自检内容包括但不限于：所有显示、控制、监测、浓缩液、透析液水路、和超滤控制等。不可以手动或自动跳过任何一个自检步骤。

17.具备信息网络接口，RS232C或RS422接口。可提供透析机的数据输出格式和通讯协议并可由HL7标准传输

18.具备维修和故障诊断软件。故障错误时有声光提示。

19.具备透析液温度检测功能：当液路温度超过40℃时，有温度报警并自动进入旁路状态。

20.具备透析液配方选择和预设功能。

21.具备碳酸氢盐干粉自动配制系统

22.具备的基本清洗消毒程序包括：多种化学消毒和热消毒方式，可选择使用普通消毒液。消毒、脱钙可一次完成，热消毒温度≥85℃，要求日常消毒时间≤30分钟。

23.电导度控制和保护系统，由多个传感器组成，具备反馈补偿功能。具备A、B浓缩液浓稀状况及液偏差报警。

24.血流量：0 ～500ml/min，可以记录累积循环血量，并有数值显示和条码显示功能

25.血泵管径可调，可适用成人和儿童，具备泵管安装操作指引功能

26.静脉压力监测范围：≥-700mmHg～+750mmHg，具有读数和条码显示，精确度：≤±5mmHg，

27.动脉压力监测范围：≥-700mmHg～+750mmHg，具有读数和条码显示，精确度：≤±5mmHg，

28.肝素泵流量范围： 0～10ml/h，至少可使用20ml、30ml或符合ISO7886-2的注射器

29.空气探测器采用超声探测原理，灵敏度：至少保证大于1mL的气泡无法通过，具备液面调整功能

30.超滤量：0～10L，可调；超滤率：0～4000ml，可调，精确度：≤±50ml/h

31.跨膜压监测范围：≥-100mmHg～+500mmHg

32.透析液温度：30℃～39℃，连续可调；透析液流量：≥300～700ml/min，可在控制面板上直接调整，调节梯度：≤20ml/min

33.醋酸模式： 钠浓度≥130～160mmol/L；碳酸模式：钠浓度≥130～160mmol/L；碳酸氢盐≥20～40mmol/L

34.漏血探测器：采用光学原理，检测精度≤0.30ml/min（透析液流量为300-700ml/min时）

35.pH值监测：1～9.9pH值单位；精确度：≤±0.2 pH值单位

36.电压220V（±12%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击，高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值

37.不间断电源：后备供电，在断电时可以自动监测切换，对机器整体供电（除加热系统），并能继续进行全面的安全监测，如体外循环监测、低温警报等，不丢失治疗数据，可维持机器继续工作运行≥30分钟。

38.整机使用年限≥8年；