血液透析滤过机（单泵）参数

一、总体要求及配置功能

1、投标产品具有CFDA、EC或CE等认证。

2、彩色液晶显示屏≥10英寸，采用中文操作界面。

3、超滤采用密闭式双容量平衡腔系统，总容量≤90ml。

4、具备开机全面的安全自检功能，治疗过程中至少每15分钟进行一次水路压力密闭性测试。

5、具有一键式完成消毒脱钙一体化程序。

6、透析液吸管（A/B管）与主机同步自动消毒。

7、透析液容量式配比程序。

8、血泵管内径2至8mm可调。

9、具备消毒、脱钙（柠檬酸热清洗）、冲洗一体化一键式操作，最短30分钟内完成。

10、热化学消毒液单次使用量≤90ml。

11、透析液接口结构采用有效的防污染设计。

12、机器水路和电路部件分离设计。

13、具有内置备用电源。

14、具有漏血监测，采用红光和绿光双重监测。

15、配置碳酸氢盐干粉装置。

16、具有的监测功能至少包含：动脉压、静脉压、温度、电导度、跨膜压TMP等。

17、 具备空气监测，可对血液管路的超声波传导测量、附加液面水平和光学检测器。

18、具备支持全自动的化学消毒/热消毒。

19、铭牌注明使用时间≥10年。

二、技术参数与性能指标（以下范围指标为要求的最小范围）

1、	动脉压监测显示范围：-280～+280mmHg，精度均为±10mmHg。

2、	静脉压监测显示范围：-50～+500mmHg，精度均为±10mmHg。

3、跨膜压监测显示范围：-50～+500mmHg，精度均为±10mmHg。

4、	动脉血泵：血流量范围 50～550ml/min，分辨率：±10%。

5、	肝素泵流量范围：0.5～10ml/h

6、透析液流量范围：0～800ml/min，温度范围：35～38℃。

7、	超滤：超滤率0～4000ml/h，容积精度：超滤量±1%。

8、	透析液电导率：范围13-15.5mS/cm，精度：±0.1mS/cm。

9、	漏血探测器：灵敏度≤0.35mL血液/min。

血液透析滤过机（双泵）参数

一、总体要求及配置功能

1、中文操作界面，≥14英寸彩色液晶触摸显示屏。

2、设备铭牌上显示使用年限≥10年。

3、配置碳酸氢盐干粉装置。

4、治疗过程中执行水路压力密闭性测试。

5、配置在线血压监测仪。

6、配置联机清除率kt/v监测装置。

7、浓缩液和碳酸氢盐溶液抽吸管同步热消毒。

8、气泡监测：血液管路超声波测量，附加电容水平和光学监测。

9、透析液混合系统为平衡室中进行容量平衡。

10、具备静脉脱针报警功能，检测到静脉脱针时，声光报警，停止血泵、置换液泵，关闭静脉管路钳夹及动脉管路钳夹。

11、标准配置一键紧急按钮，可实现测血压、停超滤等功能。

12、超率方式：密闭式双容量平衡腔超滤控制系统。

13、配置LAN网络接口。

14、具有中央浓缩液供给系统接口。

15、配置备用电池，停电后保证最少使用时间≥15分钟。

16、机器最长可连续24小时透析治疗。

17、配备患者卡和接口。

18、标准配置细菌过滤器。

19、具有监测动脉压、静脉压、温度、电导度、跨膜压TMP的功能，TMP监测要有防止反超滤或破膜危险的功能。

20、具有漏血监测，为红光+绿光双重监测，能区分真、假性漏血；漏血监测精度：最大透析液流量800ml/min时≤0.5ml血流。（红细胞压积=25）

二、技术参数与性能指标

1、透析液流量：100～1000ml/min，透析液流量随血流量自动调节。

2、动脉压监测范围：-300mmHg～+300mmHg，精确度±7mmHg。

3、静脉压监测范围：-100mmHg～+500mmHg，精确度±7mmHg。

4、跨膜压监测范围：-100mmHg～+400mmHg，分辨度5mmHg。

5、透析液温度控制范围：35C°～39C°。

6、透析液电导度范围：12.8～15.7mS/cm，精确度±0.1mS/cm。

7、置换液流量：25～600ml/min，自动控制置换速率，置换液与有效血流量自动匹配。

8、血泵流量：30～600ml/min。

9、肝素泵流量范围：0～10ml/h。

10、超滤率：0～4000ml/h，精度：超滤量±1%。