医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 便携睡眠监测仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 5台 | 参数用途 | 市场调研 |
| - ★1. 导联数：包括EXG通道4导、鼾声1导、压力型口鼻气流1导、胸部呼吸运动1导、腹部呼吸运动1导、体位1导、血氧1导等参数及各参数的导联分配。 2. 内存： 设备具备≥1GB内存。 3. 心电系统： 可连接2导心电图。 4. 自动分析记录软件： 具备所有信号分析记录软件，具有数据良好指示功能，方便医生在记录完成后未分析的情况下了解数据的良好程度。 5. 全中文记录分析软件： 支持全中文操作界面。 6. 可分析其他睡眠厂家的数据。数据可转成欧洲标准数据EDF格式输出、MATLAB 格式输出、ASCII 格式输出。睡眠分期、呼吸事件分析结果可以输出ASCII或TXT文件，便于导入分析结果用于科研。 - 7. 阻抗测定与显示： 有实时阻抗测定与显示功能。 ★8. 一体化采集盒设计，所有通道无需外置模块叠加，使操作更简便。 9. 血氧监测技术： 具备高质量的血氧监测技术。 10. 呼吸机联机： 可联机CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定 - 11. PTT脉搏传导时间监测： 具有PTT脉搏传导时间监测功能。 - 12.电池：记录盒节能省电，可使用两节5-AA碱性电池供电，无需使用原厂特殊锂电池供电，待机时间≥24小时。 - 13.胸腹带：备齐成人及儿童胸腹带。 - 14.睡眠软件符合最新的AASM标准，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人分析软件。 - ★15.放大器主机内置液晶显示屏≥1英寸，以便即时查看所有通道的连接状况，记录盒上具有≥3个设置按钮，以便设置各个监测参数、设置波形增益、设置监测自动开始和结束的时间。 - ★16.软件可直接将患者原始数据和分析数据导出为exe可执行文件，采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑， - ★17.具备教学软件。不同医生可对同一病例进行分析，分析结果可进行匹配对比，软件能自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应原始数据界面，实现教学模式。 |  |  |  |