血液透析机维保需求及机器维保清单

1、供应商对现有35台费森尤斯机器（4008S 28台、5008S 7台）进行维护、维修及保养（提供4次/每年例行保养服务），机器具体维保开始日期、结束日期详见附件维保清单。

2、保养的内容包括：除尘；设备各种参数的调校；更换密封圈、阀膜片和滤网等。维护、维修及保养后的设备达到合格标准或相应的国家质量标准的要求。

3、维修时效：保证全年开机率≧95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，每超过1日维保期限将自动延长3日）。

（1）供应商接到采购人报修电话，电话实时响应，提供24小时×365天在线技术服务支持。

（2）若为远程处理不可解决的故障问题，由使用科室通知工程师，工程师需24小时内到达现场。

（3）维修不涉及更换零配件，工程师到场后在24小时内修复完毕；涉及到零配件更换，在48小时内修复完毕，不可抗力因素除外。

4、供应商配备全职维修工程师，有从事维修血液透析机10年以上的工作经历（提供工程师的工作经历和培训证书证明）

5、供应商在四川省配有专用血透设备零件库房，并提供零件图片和向厂家购买零件的清单，并承诺90%原厂全新零件24小时内到达医院。另外在科室备货全新原装配件，需要的配件详情见《附件》。

6、维保期间 ，供应商在维修更换零配件时引发血透机其他的新故障，由供应商自行解决故障及零配件，全部费用由供应商支付。

附件：费森机维保清单

| 机器序列号 | 装机日期 |  | 机器型号 | 维保开始日期 | 维保结束日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9SXA1CEK | 2020/8/3 |  | 4008S | 以合同签订日期为准 | 2026年8月31日 |
| 9SXA1K90 | 2020/8/3 |  | 4008S |  |  |
| 9SXA1KAA | 2020/8/3 |  | 4008S |  |  |
| 9SXA1CEJ | 2020/8/3 |  | 4008S |  |  |
| 0SXA2CL9 | 2021/2/2 |  | 4008S |  |  |
| 0SXA2CLR | 2021/2/2 |  | 4008S |  |  |
| 0SXA2CLD | 2021/2/2 |  | 4008S |  |  |
| 0SXA2CL6 | 2021/5/31 |  | 4008S |  |  |
| 0SXA2CLS | 2021/5/31 |  | 4008S |  |  |
| 1SXA2QPJ | 2021/8/27 |  | 4008S |  |  |
| 1SXA2QPE | 2021/8/27 |  | 4008S |  |  |
| 1SXA2QPD | 2021/8/27 |  | 4008S |  |  |
| 1SXA2QPL | 2021/8/27 |  | 4008S |  |  |
| 1SXA2QPF | 2021/8/27 |  | 4008S |  |  |
| 1SXA2QPG | 2021/8/27 |  | 4008S |  |  |
| 1SXA2QPH | 2021/8/27 |  | 4008S |  |  |
| 1SXA2QPK | 2021/8/27 |  | 4008S |  |  |
| 0SXA2CKP | 2021/8/27 |  | 4008S |  |  |
| 0SXA2ADL | 2021/8/27 |  | 4008S |  |  |
| 1VSATC85 | 2022/11/22 |  | 5008S | 2025年11月22日 | 2026年8月31日 |
| 1VSATC91 | 2022/11/22 |  | 5008S |  |  |
| 1VSATC86 | 2022/11/22 |  | 5008S |  |  |
| 2SXA3K9X | 2022/11/22 |  | 4008S |  |  |
| 2SXA3K9S | 2022/11/22 |  | 4008S |  |  |
| 2SXA3K8E | 2022/11/22 |  | 4008S |  |  |
| 2SXA3JWF | 2022/11/22 |  | 4008S |  |  |
| 2SXA3KAB | 2022/11/22 |  | 4008S |  |  |
| 2SXA3T73 | 2023/2/8 |  | 4008S | 2026年2月8日 | 2026年8月31日 |
| 2SXA3T74 | 2023/2/8 |  | 4008S |  |  |
| 2SXA3T75 | 2023/2/8 |  | 4008S |  |  |
| 2SXA3T76 | 2023/2/8 |  | 4008S |  |  |
| 2VSAXL18 | 2023/2/8 |  | 5008S |  |  |
| 2VSAXL19 | 2023/2/8 |  | 5008S |  |  |
| 2VSAXL56 | 2023/2/8 |  | 5008S |  |  |
| 2VSAXK94 | 2023/2/8 |  | 5008S |  |  |

库存清单

费森尤斯配件：

| 品名 | 泵头 | 吸液泵 | 流量泵 | 除气泵马达 | 流量泵马达 | 血泵电机 | 超滤泵电机 | 超滤泵 | 电源模块 | 各类密封圈 | 滤网 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 数量 | - 4 | - 4 | - 4 | - 6 | - 2 | - 5 | - 3 | - 5 | - 3 | - 2 | - 50 |  |  |  |

以上配件根据实际使用量增减。